LAB-RAM Infinity 拉曼系统操作流程

激光源：

1．He-Cd激光器 IK330 预热，开启稳定需20-25分钟

2．Ar 激光开启前，必须开水冷。

Infinity系统：

1．开软件

2. 设置激光波长，设置光栅类型，hole尺寸，设置测试波长范围

3．调整样品汇聚点

4．若用低温thermal TM600, 封闭样品室，开启低温。

5．测试

6．关闭流程：依次关闭激光源，软件、光谱仪

注意事项：

1．激光器开启前，注意环境湿度不能高于55%，温度不能低于18oC

2．两个操作指令不能同时执行。

3．水冷不能停

仪器维护：

1．定期检测水冷滤网

2．定期优化光路准直

3．出现故障，必须与技术人员联系。不得自行处理